# Гайд: калибровка длин волн, калибровка чувствительности, отбор линий

Здесь нет готового кода: только что делать, в каком порядке, зачем и как проверить себя. В квадратных скобках — подсказки, какими функциями numpy/scipy это удобно делать. Числа «что должно получиться» — с ваших спектров (A3, A1, A15, A25), чтобы было с чем сравнить.

## 0. Что из себя представляет спектр

- Файл xlsx, на каждом листе два столбца: длина волны (нм) и отсчёты. Лист — одна съёмка.

- Спектр сшит из кусков. Монохроматор iHR550 ставит решётку в положение, детектор снимает кадр, потом решётка поворачивается на следующее положение. Один кусок = один кадр. В ваших файлах:

  - кусок — 2038 точек (в A3 куски начинаются на 299.9, 325.6, 351.0, 376.0, 400.8 … 519.8, 542.5, 564.8, 586.8 … 728.5 нм, всего около 20 кусков по ~25 нм);

  - шаг внутри куска — от 13 пм (синяя часть) до 9 пм (красная);

  - в A15 куски начинаются на других λ (399.9, 564.1, 586.0 …) — это другая настройка, и поправки для неё отдельные.

- Аппаратная ширина линии (FWHM) ≈ 24.5 пм — это всего 2–2.5 точки на ширину. Фит гауссианой работает, но по 5–9 точкам; на площадь сильно влияет правильный фон.

- Насыщение: 64 541 отсчёт (в некоторых файлах 65 535). Насыщенную линию использовать нельзя — её высота неизвестна.

- Линейность детектора проверена по A3: отсчёты в секунду постоянны (±5 %) до 41 тыс. отсчётов. Выше не проверено — линии с пиком > 45 тыс. лучше брать из более короткой выдержки.

Что понадобится, кроме спектра: таблицы линий NIST ASD (Xe I, Xe II, Xe III, Ba I, Ba II и возможные примеси W I/II, Ca I/II, Al I/II) со столбцами: λ в воздухе (наблюдённая и Ritz), интенсивность, A (Aki), класс точности A (Acc), энергии нижнего и верхнего уровней Ei, Ek. Они лежат в docs/crm/nist_*.csv. Внимание: NIST пишет ячейки как ="545.045" — снимите = и кавычки; у некоторых λ в конце стоит +, у интенсивности — буквы (h, * …).

## 1. Калибровка шкалы длин волн

Зачем. Шкала спектрометра сдвинута относительно истинной, и у каждого куска по-своему: от −2 до −120 пм. Это 0.1–5 ширин линии. Без поправки:

- слабая линия опознаётся неверно (рядом есть другая);

- фит дублета (545.045 / 545.090, 48 пм) путает, где какой контур;

- поиск «самого высокого пика в широком окне» иногда хватает соседнюю линию.

Что установлено по вашим спектрам:

- сдвиг — свойство прибора, а не съёмки: в одном и том же куске у A3, A1 и A25 он совпадает в пределах ±5 пм. Значит, одну таблицу поправок можно применять ко всем спектрам с той же разбивкой на куски;

- внутри куска сдвиг не постоянен — меняется до ~50 пм от начала к концу куска. Прямая δ(λ) = a + b·λ описывает его с разбросом 2–5 пм; константа — только с 5–10 пм.

### Шаги

- Разбейте спектр на куски. Посчитайте разности соседних λ. Внутри куска они почти равны; на стыке — скачок (иногда отрицательный: куски слегка перекрываются). Граница — где |Δλ − медиана(Δλ)| > 20 % медианы. [numpy.diff, numpy.flatnonzero] В A3 за 740 нм шаг «гуляет» из-за округления — склейте соседние границы ближе 5 нм.

- Выберите реперные линии. Из NIST возьмите линии Xe I и Xe II, у которых:

  - есть наблюдённая λ (не только Ritz) — она точна до ~1 пм;

  - нет других линий любого элемента из списка в пределах ±1.5 FWHM (±37 пм);

  - нет звёздочки * в интенсивности (это значит, что линия — смесь нескольких переходов).

- Найдите каждую реперную линию в спектре. Сдвиг почти всегда отрицательный (до −120 пм), поэтому ищите максимум в окне [λ − 0.15; λ + 0.05] нм. Вокруг максимума возьмите ±4 точки и подгоните гауссиану + постоянный фон: I(x) = a·exp(−(x − c)²/(2s²)) + b, FWHM = 2.3548·s. [scipy.optimize.curve_fit] Фон b надёжнее не подгонять, а взять заранее: 25-й перцентиль отсчётов в ±1.5 нм.

- Оставьте только надёжные пики: не насыщен; S/N > 50; FWHM от 18 до 32 пм.

  - Шум — разброс соседних точек вне линии. Устойчиво: σ = 1.4826·медиана|d − медиана(d)|/√2, где d — разности соседних отсчётов в ±1 нм. S/N = a/σ.

- Посчитайте сдвиг каждой реперной линии: δ = c − λ_NIST.

- Подгоните сдвиг в каждом куске, отбрасывая ошибочные опознания:

  - начальная оценка — медиана δ в куске; уберите линии, у которых |δ − медиана| > 30 пм;

  - по оставшимся проведите прямую δ(λ) = a + b·λ [numpy.polyfit(..., 1)];

  - уберите линии дальше 15 пм от прямой и перегоните (2–3 раза);

  - если в куске меньше 3 реперов — берите константу (медиану); если ни одного — возьмите прямую того же куска из другого спектра с той же разбивкой.

- Исправьте шкалу: λ_истинная = λ_измеренная − δ(λ) (для каждой точки — по прямой своего куска).

### Как проверить себя

- После поправки все реперы должны лечь в ±10 пм от NIST (разброс 2–5 пм).

- Возьмите другой лист того же файла: поправки должны совпасть в пределах ~5 пм.

- Ориентиры (A3, data10; медиана сдвига в куске и его изменение от начала к концу куска):

| начало куска, нм | сдвиг, пм | изменение по куску, пм |
| --- | --- | --- |
| 351.0 | −48 | +31 |
| 376.0 | −73 | +37 |
| 425.3 | −103 | −31 |
| 449.4 | −61 | +3 |
| 473.2 | −24 | +20 |
| 496.7 | −87 | −38 |
| 519.8 | −20 | +7 |
| 542.5 | −22 | +16 |
| 564.8 | −52 | +50 |
| 586.8 | −25 | −10 |
| 608.3 | −38 | +9 |
| 629.4 | −79 | — (2 репера) |
| 650.1 | −40 | +4 |
| 690.2 | −91 | — (1 репер) |
| 709.6 | −83 | — (2 репера) |

- В кусках 400.8, 670.4, 690.2, 728.5 нм реперов мало (1–2) — там поправка ненадёжна; проверяйте опознание глазами.

## 2. Калибровка чувствительности без лампы

Зачем. Прибор (решётка, детектор, волокно) по-разному чувствителен на разных λ: отсчёты = настоящий поток фотонов × S(λ). У ваших спектров S падает от синего к красному примерно в 7 раз между 460 и 760 нм. Для отношения двух линий на далёких λ нужно знать S(λ₁)/S(λ₂).

Принцип. Линии с одного верхнего уровня k выходят из одной и той же заселённости n_k. Поток фотонов в линии ∝ n_k·A, где A — коэффициент Эйнштейна. Поэтому

площадь линии = S(λ)·n_k·A·(общий множитель), ln(площадь / A) = ln S(λ) + b_k,

где b_k — одно и то же число для всех линий уровня k. Плазма, ne, Te, CRM сюда не входят. Неизвестны гладкая функция ln S(λ) и по одному b_k на уровень — всё это линейный МНК.

Предположения (их надо помнить):

- плазма оптически тонкая для этих линий (нет самопоглощения) — поэтому резонансные линии (нижний уровень — основной) не берём;

- детектор линеен, линии не насыщены;

- A из NIST верны — точность кривой не лучше точности A.

### Шаги

- Выберите лист без насыщения и с хорошим сигналом (в A3 — data10, выдержка 0.4 с).

- Кандидаты. Все линии Xe I, Xe II (и Ba I, Ba II) из NIST в диапазоне спектра, у которых есть A. Отбрасывайте по порядку и записывайте причину (пригодится разобраться):

| № | правило | зачем | сколько отсеялось в A3 (из 199) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | класс точности A не D+, D, E | ошибка A > 40–50 % целиком уходит в S | 37 |
| 2 | нижний уровень не основной (Ei ≠ 0) | резонансную линию плазма может поглотить сама | 4 |
| 3 | в ±1.5 FWHM нет другой линии NIST любого элемента (заметной: интенсивность ≥ 10 % нашей, или с известным A) | иначе в площадь попадает чужая линия | 45 |
| 4 | пик найден, не насыщен | высота насыщенного пика неизвестна | 2 |
| 5 | FWHM от 0.6 до 1.6 аппаратной (15–39 пм) | шире — скорее всего бленда, уже — шум | 39 |
| 6 | S/N ≥ 30 | шум даёт ошибку площади | 25 |
| 7 | на этом верхнем уровне осталось ≥ 2 линии | у одной линии своё b_k, она ничего не говорит про S | 22 |

Верхний уровень определяйте по элементу и энергии Ek (совпадение до 0.1 см⁻¹). Пик ищите уже по исправленной шкале (п. 1) — тогда хватит окна ±20 пм. 3. Площадь каждой линии. Для гауссианы площадь = 1.0645·a·FWHM. Множитель общий для всех линий, поэтому можно брать просто a·FWHM. Проверка: сумма (отсчёты − фон) в ±2 FWHM должна дать ту же площадь в пределах нескольких процентов; если нет — фон выбран плохо. 4. Матрица МНК. Строка — линия. Столбцы:

- x, x², x³, где x = (λ − 550)/150 (чтобы числа были порядка 1);

- по одному столбцу на каждый верхний уровень: 1 — если линия с этого уровня, иначе 0. Правая часть — y = ln(площадь/A). Решение — [numpy.linalg.lstsq]. Свободного члена у многочлена нет: он неотличим от b_k. Поэтому S(550) = 1 — кривая относительная, и для отношений линий этого достаточно.

- Выбросы. Остатки r = y − (матрица × решение). Устойчивая σ = 1.4826·медиана|r| (обычное стандартное отклонение раздувают сами выбросы). Уберите точки с |r| > 3σ, уберите уровни, где после этого осталась одна линия, и перегоните один раз.

- Кривая и её ошибка. ln S(λ) = c₁x + c₂x² + c₃x³. Ковариация решения: σ²_ост·(MᵀM)⁻¹, где σ²_ост = Σr²/(число линий − число неизвестных). Ошибка ln S в точке λ — √(bᵀ·C·b), где b = (x, x², x³), C — левый верхний блок 3×3 ковариации.

- Не экстраполируйте далеко за крайние точки: многочлен 3-й степени за краем непредсказуем. У нас точки от 458 до 806 нм.

### Что должно получиться (A3, data10)

23 линии с 10 верхних уровней (Xe I и Xe II), разброс точек около кривой ≈ 9 %. Выбросами ушли Xe I 731.69 и 780.27. S/S(550):

| λ, нм | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/S(550) | 1.88 | 1.32 | 0.95 | 0.69 | 0.51 | 0.37 | 0.27 |

Пример руками (Xe II, уровень 113 512 см⁻¹): 541.915 нм — площадь 1401, A = 6.2·10⁷ с⁻¹; 571.961 нм — площадь 135.5, A = 6.1·10⁶ с⁻¹. S(571.96)/S(541.92) = (135.5/6.1·10⁶)/(1401/6.2·10⁷) = 0.98.

### Как проверить себя

- Другие листы того же файла (другие выдержки) — та же кривая. Если нет — насыщение или нелинейность.

- Другие спектры — у вас A1, A15, A25 (data1) дают ту же кривую в пределах 10–15 % на 470–700 нм. Второй файл A25 (до 1003 нм) в синей части ниже: 1.21 против 1.72 при 470 нм — похоже, другая настройка; для него стройте свою кривую.

- Независимая пара: Ba II 614.171 / 455.403 (общий верхний уровень 6p ²P₃/₂, A из NIST, класс B). В A3 измерено 0.37, по кривой — 0.356.

- Остатки против положения внутри куска. Если у краев кадра детектора чувствительность проседает (виньетирование), точки у краев кусков будут систематически ниже кривой. По фону горячего катода (лист data3_hot, гладкий тепловой континуум) изменение внутри куска ≤ 5 % и объясняется наклоном самого континуума — заметного проседания нет.

- Степень многочлена 2 / 3 / 4 — кривая не должна заметно меняться внутри области точек.

- Класс точности: только AA–B вместо «всё, кроме D/E» — точек меньше, кривая должна быть той же в пределах ошибки.

## 3. Отбор линий для ne и Te

### 3.1. Как отношение линий зависит от ne и Te

- Te. Уровни 6p Xe⁺ лежат на 14–16 эВ выше основного, а Te ≈ 1 эВ: возбуждают их только быстрые электроны, и константа возбуждения k(Te) круто растёт с Te. Наклон = d ln k / d ln Te (у нас — между 1 и 2 эВ): во сколько раз быстрее k растёт, чем Te. Он тем больше, чем выше порог. Пара для Te — две линии с разными наклонами, но похожим множителем метастабилей.

- ne. Метастабили (долгоживущие 5d и 6s) накапливают ионы, их заселённость растёт с ne, а от них до 6p всего 2–3 эВ. Множитель метастабилей = Σ_m k(m → u) / k(1 → u) при Te ≈ 1.1 эВ (сумма по метастабилям m). Пара для ne — похожие наклоны, но разные множители.

- Тушение (электрон сбивает ион с верхнего уровня до излучения) важно только при ne > n_крит = ΣA / k_тушения. Для наших уровней n_крит ≥ 10¹³ см⁻³.

### 3.2. Критерии для каждой линии (по порядку)

- Видна: S/N ≥ 30 хотя бы на одном листе.

- Не насыщена на этом листе (лучше — на нескольких выдержках: проверка линейности).

- Одиночная: в ±1.5 FWHM нет других линий NIST (Xe I/II/III, Ba I/II, W, Ca, Al). Если есть, но расстояние ≥ 2 FWHM (как 545.045 / 545.090, 48 пм) — можно разделить фитом двумя гауссианами с общей шириной; проверьте, что расстояние в фите совпадает с NIST (у нас 48.0 ± 0.8 пм).

- Есть сечение возбуждения верхнего уровня — у Ванга (из основного состояния и из метастабилей) или из своего расчёта.

- Известно ветвление BR = A_линии / ΣA уровня — из NIST (если известны все ветви), из расчёта, или измеренное (п. 3.3). Если источники расходятся — разбирайтесь, прежде чем брать линию.

- Нижний уровень лучше не метастабильный: на метастабильный нижний уровень возможно самопоглощение (проверка: BR и отношения линий не меняются от режима разряда).

- Подходит в пару (п. 3.1): числа наклона и множителя считаются из σ.

- Желательно, чтобы линии пары были близко по λ — тогда меньше влияет ошибка кривой S. С калибровкой это ограничение мягкое: ошибка S между далёкими λ ~10 %.

Порядок расчёта чисел для п. 7: для каждого начального уровня i считаете максвелловскую константу k(i→u)(Te) = ⟨σv⟩ = √(8/(π m)) · (kTe)^(−3/2) ∫ σ(E) E exp(−E/kTe) dE по сечению; наклон — ln(k(2 эВ)/k(1 эВ))/ln 2; множитель — сумма k(m→u)/k(1→u) по метастабилям при Te = 1.1 эВ.

### 3.3. Как измерить ветвление по спектру

Тот же принцип, что в п. 2, только наоборот: кривая S известна, ищем BR.

- Возьмите все разрешённые ветви верхнего уровня u (из расчёта: все нижние уровни, куда разрешён E1-переход; или из NIST).

- Для каждой ветви, которая попадает в диапазон кривой S: найдите пик (по исправленной шкале!), площадь, S/N. Если S/N < 5 или ветвь насыщена — она «невидимая».

- Поток фотонов N = площадь / S(λ). Ветви со звёздочкой в NIST (несколько переходов в одной линии) не используйте — считайте невидимыми.

- BR_vis = N_линии / Σ N по видимым ветвям — верхняя граница.

- Долю невидимых ветвей (УФ < 458 нм, ИК > 806 нм) возьмите из расчёта: BR_corr = BR_vis·(1 − Σ BR_расч невидимых) — лучшая оценка. Если невидимых много (> 30 %), неопределённость большая — указывайте оба числа.

- Если насыщена сильная ветвь, ветвление по этому листу не определить: знаменатель неверен. Возьмите лист с короткой выдержкой.

- Проверка: ветвление не должно зависеть от режима разряда. У нас по A1, A3, A15, A25 разброс ±5–15 %.

Что получилось у нас (медиана по 10 листам, 4 режима): 545.045 — 0.056 (расчёт DBSR даёт 0.0002 — он неверен для этого уровня); 545.090 — 0.014; 553.107 — 0.089; 557.219 — 0.027; 561.667 — 0.049; 543.896 — 0.64. Таблица — docs/crm/branching_measured.csv.

### 3.4. Частые ловушки

- Самый высокий пик в широком окне — не обязательно ваша линия: сначала калибровка λ.

- Сильная ветвь того же уровня часто насыщена, когда слабая ещё нет: ветвления и калибровку делайте на короткой выдержке.

- Звёздочка * и буквы в интенсивности NIST (h — размытая, * — несколько классификаций) — повод проверить линию отдельно.

- У 545.045 и 545.090 разные верхние уровни (44 и 51): дублет надо разделять фитом, а не складывать.